附件

血液回收机技术参数及配置要求

一、技术参数

▲1、具有五种操作模式：

自动模式：自动启停系统/自动检测清洗质量系统/自动保护红细胞完整系统/自动控制清洁度系统

半自动模式

手动模式

紧急模式：15秒内可实现连续回输

应急模式

▲2、界面显示：彩色液晶触摸显示屏，屏幕≥7寸，图文数据显示，中文操作界面

▲3、具有三个蠕动泵设计结构。

4、≥45度角倾斜显示触摸屏，嵌于设备主机机身，总进血量/出血量/总回收量一目了然；多种功能性触键，反应迅速灵敏

5、具有内置常见故障排除系统

6、自体血液回输常规处理时间：3-5分钟/周期

▲7、紧急模式血液处理时间：15秒内可实现连续回输

8、设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作

▲9、内置针式打印机，具有数据存储打印功能

10、具有防红细胞流失调节功能

11、红细胞回收率：≥90%

12、回收后血球压积：≥55%

13、肝素清洗率：≥98%

14、标准清洗液用量：1000ml

15、离心机最高转速：≥5650转/分

16、蠕动泵流量：0-1000ml/分

17、血液成分分离功能

▲18、具有全血回输功能

19、具有气泡检测功能

20、具有红细胞血层检测功能

21、具有自动启动进血功能（有上称重传感器自动启动系统）

22、具有离心杯漏液检测功能，并自动启动停机保护

23、具有血液洗净度检测功能

24、具有离心井盖锁检测功能

二、工作条件

1、电源： AC 220V±22V  50Hz±1Hz

2、整机功率：≤300VA

3、温度：（5-40）℃

4、相对湿度：≤80%

5、大气压力：（70~106）Kpa

6、使用负压：≤负13Kpa

7、熔断器：4A，Ф5×20

三、配置清单

1、主机1台

2、承载车1套

3、挂架1套

4、一次性使用血液回收耗材套件1套