参数及配置

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 高效： 2-3分钟测量一组样本及时获得检测结果，一次可插入≥6组样本，自动批量检测，批量打印检测报告； ≤30分钟预热时间，快速启动。 |
| 2 | 方便： 中文操作系统，强大的数据库管理，网络打印功能；人性化操作界面，操作帮助、错误警告功能。 |
| 3 | 操作简单： 通道快选功能，一键式操作完成测量，无需外源气体校正，全面的实时信息提示功能，使用即学即会。 |
| 4 | 重复性：对含有约3.0%CO2，DOB(‰)=0的一组标准样本进行10次测量的平均值应不超过±0.3‰；10 次测量的标准误差应不超过0.3‰。 |
| 5 | 精确性：对含有约3.0%CO2，DOB(‰)≈2.0标准样本进行 10 次测量的标准误差应不超过0.3‰；10 次测量的平均值与标准样本标示量的偏差应不超过±1.5‰。 |
| 6 | 样本CO2浓度范围：0.5%～6.0% |
| 7 | 所需样本体积：≥120ml/袋 |
| 8 | 仪器测量一组样本（底气与样气各一袋）的时间≤3min； |
| 9 | 测量系统核心构成： ⑴ 光学系统：窄带带通干涉滤光组件+蓝宝石窗片+光学透镜 ⑵ 红外光源：带镀金反射镜的稳态黑体辐射源，工作温度950℃ ⑶ 样品池：铝 ⑷ 探测器：PbSe红外光敏探测元件 ⑸ 信号切变：斩光片断路器 ⑹ 信号采集：带通滤波器+模数转换器+快速傅里叶变换软件 ⑺ 温控系统：采用电热元件、Peltier制冷元件的PID控制方式 ⑻ 进样系统：微型电磁气阀和精密步进电机控制的气缸式进样系统； |
| 10 | 电源电压：AC 220V 50Hz |
| 11 | 安全类型：防触电等级Ⅰ类、Ⅱ类设施类别 |
| 12 | 使用环境：温度15℃～30℃，相对湿度：≤75%，大气压力：75kpa～106kpa |
| 13 | 环境条件：无粉尘、腐蚀性气体，通风良好，避免震动 |
| 14 | 仪器体积：（L×W×H）535mm×405mm×310mm |
| 15 | 仪器功耗：＜250VA。 |
| 16 | 仪器重量： ≤18Kg |
| 17 | 开机加预热时间 ≤30min |

| 序号 | 配置清单 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源线（250V，10A） | 1 |
| 2 | USB线 | 1 |
| 3 | 保险管（T3.15AL250V） | 2 |
| 4 | Y型管 | 1 |
| 5 | 集气袋（4.5L) | 1 |
| 6 | 说明书 | 1 |
| 7 | 仪器基础培训 | 1 |
| 8 | 快捷操作指南 | 1 |
| 9 | 培训记录、验收单 | 1 |
| 10 | 软件光盘（u盘） | 1 |
| 11 | 装箱单 | 1 |
| 12 | 合格证、保修卡 | 1 |
| 13 | CO2吸收器 | 1 |
| 14 | O型圈（4.5×1.5mm） | 24 |
| 15 | CO2吸收器保护罩 | 1 |