| 阴道微生态检测仪技术参数 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术参数 |
| 1 | 技术路线：评价方案包括相差湿片镜检、革兰氏染色镜检、干化学指标检测。 |
| 2 | 检测过程全自动化：一体化自动完成形态学和干化学项目检测，全流程无需人工干预； |
| 3 | 支持拭子上机功能且可完成自动识别样本条码、自动创建传输检测信息； |
| 4 | 全自动送样与进样装置：采用轨道进样方式：10*试管架连续进样，随到随检； |
| 5 | 样本上机后自动处理，自动完成标本洗脱，混匀、稀释、加样； |
| 6 | 外置联检卡仓50*2，高效检测； |
| 7 | 自动加载联检卡、点样、温育，自动保存图像，支持人工复核； |
| 8 | 一次性tip头加样，防止交叉污染； |
| 9 | 湿片制备仿人工制片，渐进式接触加载盖玻片， |
| 10 | 干片环绕式涂片，保证制片均匀； |
| 11 | 支持玻片激光打码，便于样本溯源； |
| 12 | 玻片自动烘干，自动进行革兰氏染色；革兰氏染色液包含：结晶紫、碘液、番红； |
| 13 | 革兰氏染色需滴染模式，有效防止标本交叉污染； |
| 14 | 形态学检测支持低倍视野全片扫描，具备10倍视野图像AI分析功能，可实现自动定位导航筛查，自动切换物镜，高倍视野分析识别，测试结果自动保存细胞的原始图像，结果具有朔源性； |
| 15 | 形态学检测支持低倍视野全片扫描，具备10倍视野图像AI分析功能，可实现自动定位导航筛查，自动切换物镜，高倍视野分析识别，测试结果自动保存细胞的原始图像，结果具有朔源性； |
| 16 | 支持40倍视野录频功能，每个标本不低于3个视频录制，针对湿片下滴虫识别有专利算法支持，并提供证明材料； |
| 17 | 自动滴加镜油； |
| 18 | 单张玻片10X物镜扫描不低于80个视野，湿片40X物镜不低于60个视野，革兰染色镜检100x物镜扫描不低于50福，可自定义扩充扫描范围，支持低倍定位导航功能； |
| 19 | 检测速度：每小时不低于60张玻片； |
| 20 | 染色片保存仓：拥有不低于2个染色片回收仓，每个回收仓不低于20个玻片存储； |
| 21 | 仪器具备耗材监测功能，针对检测耗材、染色液、废液等进行动态监测、短缺提醒； |
| 22 | 仪器具备AI分析功能，对有形成份自动识别分类。可提供发明专利/软著和三甲级医院性能验证等证明材料； |
| 23 | 形态学检测指标：清洁度、线索细胞、孢子、菌丝、滴虫、AV评分、菌群密集度、菌群多样性、革兰阳性大杆菌比例，加德纳/拟杆菌， 形似动弯杆菌，革兰阳性球菌，革兰阴性杆菌，细胞内革兰阴性双球菌，Nugent评分等； |
| 24 | 干化学检测项目≥4项，包含但不限于pH、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶等。 |
| 25 | 仪器需配套阴道微生态分析软件，支持自动获取并整合样本相差湿片镜检、革兰染色镜检、干化学结果，支持出具规范的三级图文报告； |
| 26 | 支持与医院LIS/HIS系统对接。 |

| 阴道微生态检测仪配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高倍镜检分析系统 | 台 | 1 |
| 2 | 全自动涂片染色机 | 台 | 1 |
| 3 | 样本处理及孵育系统 | 台 | 1 |
| 4 | 电脑主机 | 台 | 1 |