
自动体外除颤器参数
1、具备高便携性，包含电池整机重量≤1.6kg。
2、双向截顶指数波形能量状态。

3、治疗时，可根据病人实时阻抗自动调节除颤波形，发放适合的治疗电流。

4、半自动智能除颤，最终实施电击应由操作者操作。
 
5、非递增除颤能量，最大能量：成人≤150J，儿童≤50J。
6、应具备快速电击功能，可以在一段心肺复苏结束后快速发出电击，能够在8秒以内完成心电分析并实施放电治疗。
7、应具备明确的语音提示，包括针对成人或儿童/婴儿提供不同的心肺复苏指导，指导内容包括双手位置，按压频率，按压深度以及人工呼吸等。
8、具备培训机模式。
 9、非翻盖设计，操作时，无需打开AED盖子，直接1-2-3步操作。

10、智能除颤电极提前连接在AED中，开机后无需再连接电极到机器上

11、智能电极表面须有明确的黏贴方法示意图，并且能够感知施救者的每一步操作，根据操作的实际情况给出相应的语音提示。

12、标配成人、儿童/婴儿通用电极片， 节省成本。

13、标配锂锰电池，应能支持至少 200次电击治疗或支持待机状态4年
14、应具备完备的自检功能，每日、每周、每月、开机自检、插入电池自检等。

15、应有明确的声/光状态指示设备的运行状态，在故障时发出报警。

16、防水防尘级别应不低于IP55，能承受在任何角度由一米高度跌落后仍完好无损。

17、具备CFDA注册证

配置清单（单台）


1、除颤器主机






1台
2、专用电池







1个
3、成人/儿童通用电极片





1副
4、使用说明书 






1本
5、快速参考指南






1 本

6、便携包







1个

